移动式无影灯技术参数

一、设备需求：用于临床检查时提供照明。

二、技术需求：

▲1、采用LED冷光源，单个光源使用寿命≥50,000小时。

2、显色指数Ra≥95。

▲3、色温≥4500K。

▲4、灯头1米处的中心照度≥80000 Ec (lx)。

5、灯头1米处的光斑直径为 d10 (cm)。

6、光照强度在控制面板至少三档可调。

▲7、须具备可拆卸式消毒手柄。

8、可单个灯泡更换维修。

▲9、须具备吊顶、挂墙和移动三种安装方案。

10、配备进口静音脚轮，安全耐用。

11、产品全保≥3年。

三、配置（每套不少于）：

1、移动式无影灯（包括灯头、弹簧臂、移动底座和电源） 一套

2、消毒手柄 三个