高流量呼吸湿化治疗仪技术参数

1.医疗注册证适用范围：适用于有自主呼吸的患者，通过提供一定流量，加温湿化的呼吸气体进行治疗。这些患者包括湿化治疗、氧气治疗、气管插管和气管切开的患者。

2.屏幕尺寸：≧4英寸。

3.▲具有快氧通气功能，快速提升氧浓度，提供产品说明书证明。

4.采用高性能涡轮驱动，无需压缩空气源。

5.▲高流量模式流量范围：2～60L/Min或大于此范围，低流量模式(儿童模式)流量范围：5L/min～25L/min或大于此范围，提供产品说明书证明。

6.氧浓度设置和监测范围：21%～100%，测量精度：≦±3%，提供产品说明书证明。

7.湿度调节范围:35mg/L～~42mg/L或大于此范围，提供产品说明书证明。

8.温度调节范围:32℃～37℃或大于此范围，提供产品说明书证明。

9.▲具有血氧饱和度监测功能，测量范围70%～100%或大于此范围，分辨率≦1%，误差≦±3%，提供产品说明书证明。

10.使用加温呼吸管路，可防止冷凝水产生，提供产品说明书证明。

11.具备管路干燥功能，治疗结束后可对呼吸管路进行热风干燥和清洁。

12.主机进气口采用可更换过滤器，过滤效率≧99%。

13.▲具有声音报警功能，报警内容包括：管路温度过高、管路未连接、湿化罐缺水、气路堵塞、气路漏气、温度达不到预设值、断电、氧浓度达不到预设值、提示治疗时间完成等，提供产品说明书证明。

14.设备工作时，整机噪声≦55 dB，提供检测报告证明。

15.整机保修5年以上。

16.配备专用移动台车。

17.▲耗材价格：耗材费用≦240元/人次。