脉冲磁疗仪技术参数要求

一、总体需求

★1、所投产品具有有效的医疗器械注册证明。

▲2、提供生产厂家有效的授权资料（如投标人为代理经销商）。

二、主要技术规格和描述

▲1、适用范围广，涵盖骨关节炎相关病症（以注册证适用范围为准）；

2、输出通道≥2路4通道；

▲3、双路独立液晶显示，实时显示强度、频率、时间；

▲4、双磁垫、双磁头配置，既可以同性极输出也可以异性极输出；

5、脉冲磁输出频率调节范围不小于：20 次/min～80 次/min，步长≤10次/min；

6、磁场感应强度（mT）调节范围不小于20～200mT,调节档位≥5档；

7、治疗时间调节范围不小于：1～99min,步长≤ 1min；

▲8、治疗频率和振动频率同频同步程序控制，在产生脉冲磁磁场感应强度的同时产生热能，实现磁疗、振动、热疗三种治疗方式相结合；

▲9、处方数量≥35种；

10、输入功率≤1500VA；

11、安全类型：I 类 B 型应用部分；

12、原厂提供保修服务，保修期≥3年。

三、配置要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 脉冲磁治疗仪主机 | 1 | 台 |
| 2 | 方形治疗磁垫 | 1 | 对 |
| 3 | 圆形治疗磁头 | 1 | 对 |
| 4 | 其他必要相关附属套件等 |  |  |

注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

打▲的为重要技术参数，但不作废标依据