胸骨锯技术参数要求

一、总体需求

★1、所投产品具有有效的医疗器械注册证明。

▲2、提供生产厂家有效的授权资料（如投标人为代理经销商）。

二、主要技术规格和描述

1、直流电池提供动力。

2、▲最高摆动频率≥15000次/分钟，提供说明书证明。

3、▲成人胸骨锯片宽度≥7.5mm、锯片厚度≥0.7mm、工作长度≥30mm，提供说明书证明。

4、▲可配置成人和儿童锯片，提供说明书或往复锯手机安装儿童锯片照片证明。

5、马达无级变速，采用无碳刷设计。

6、充电器充电过热自动停止充电。

7、▲电池容量≥1.8Ah，提供电池参数照片或说明书证明。

8、▲往复锯手机机体采用耐酸碱腐蚀材质，可耐PH值>11的碱性消毒液消毒，提供说明书或检测机构检测报告证明。

9、具有无菌更换电池通道。

10、整机保修三年以上。

三、配置要求

往复锯手机1个、电池1个、底盖1个、充电器1个、无菌通道1个、保护鞘1个、往复锯片4个（3个成人、1个儿童）。